一．慨述

测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目，在《电力设备试验规程》中，其次序排在变压器试验项目的第二位，《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等，必须测量变压器绕组的直流电阻，其目的是：

①检查绕组内部导线和引线的焊接质量；

②检查分接开关各个位置接触是否良好；

③检查绕组或引出线有无折断处；

④检查并联支路的正确性，是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况；

⑤检查层、匝间有无短路的现象。

本仪器界面设计采用微机控制,大屏幕背光汉字液晶屏显示,操作简便、显示清晰人机交互界面友好，测量过程及仪器工作状态提示明确充分，不需操作人员记忆过多的规程；采用电流源线性补偿技术,测试稳定、测量精度高、速度快，提高了测量效率，减轻了操作人员的工作强度。技术上采用“四端”测量,消除引线电阻与接触引起的测量误差。有过压防护功能,能防反电动势冲击。面板式打印机可快速打印测量结果(选用)。体积小、重量轻、携带方便。

本仪器适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性低阻值电阻的测量与分析。

二 技术指标:

2.1 主要技术指标:

- 测量范围:  0～2000Ω。(共六档)

- 测试电流: 5A(20mΩ、200mΩ); 2A(2Ω);0.2A(20Ω); 0.02A(200Ω) ; 0.002A(2000Ω) 。

- 分辨率:  1μΩ(20mΩ档); 10μΩ(200mΩ档); 0.1mΩ(2Ω档); 1mΩ(20Ω档); 10mΩ(200Ω档); 0.1Ω(2000Ω档) 。

- 准确度: 1mΩ～2000Ω    ( ±0.2 %   RDG +3 d )

2.2 其它:

- 整机功耗:≤30W

- 工作温度与湿度: 0℃～40℃; ≤ 85 % RH

- 耐压: AC1.5kV  50HZ  1min

- 工作电源:  14.8V/2.2Ah锂离子可充电电池；  AC220V 50 HZ (±10 %)

- 尺寸:350mm(L)× 260mm(W)× 140mm(D)

- 重量: 约3kg

2.3外观:（见下图）

- LCD显示屏;   2.测试端钮C1;   3.测试端钮P1;   4.测试端钮P2;   5.测试端钮C2;   6.打印机;    7.操作按键;   8.电源开关;    9.AC220V电源插孔;    10.接地端钮;

11.充电指示

三 使用方法:

3.1将被测设备，用仪器配备专用测试线连接，按下图连接，同时确保各测试夹具夹接牢固、可靠。

3.2开启仪器电源开关，仪器显示“欢迎使用”，稍后进入“量程选择”界面，此时用“向上、向下”键移动光标，选择所需设定的测试量程，按下“确认”键仪器开始测量。

3.3 仪器进入测量状态中，LCD屏幕显示充电模拟条，待充电完成后LCD屏幕显示数值,即为被测设备直流电阻值，此时按下“确认”键数值将被保存并锁定。当屏幕长时间显示“超量程”时,按“返回” 键返回上一级菜单,选择高一档测试量程重新测试,或请检查测试回路是否开路。

3.4 仪器进入数据锁定界面，按“打印”键数据将被打印，数据打印完毕后仪器将自动放电，放电后返回上一级菜单。

此次测试结束。

注:测试过程中，出现超量程或测试夹脱落时仪器将出现“超量程”提示，请按“返回”键，放电后返回上级菜单重新操作。

3.5接入AC220V电源后，仪器进入交流电源测试状态；未接入AC220V电源状态下测试都为直流电源测试。

3.6接入AC220V电源后，仪器将进入对锂电池充电状态（无需开启ON/OFF开关），此时仪器 “充电”灯点亮，充电指示灯闪烁，电池充满时充电指示灯停止闪烁。（一般充电时间不少于8小时）

## 四. 故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机无任何显示 | 1)电源未接通 | 接通电源或充电 |  | 1.电池容量不足时仪器将无法开启 2.更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替 |
|  | 2)仪器2A保险管未安装好或 断路 | 重新安装保险管或更换保险管 |  |  |
| 无电流输出 | 1)待检设备开路 |  | 检查设备 排除故障 |  |
|  | 2)试验回路有开路故障 |  | 检查试验回路，排除开路故障 |  |

五．注意事项:

5.1 试验时仪器必须可靠接地。

5.2 当仪器显示“电池容量不足”时请及时为电池充电。

5.3 若长期不使用，请将电池充至电池容量的1/2存放（6小时左右）。

5.4仪器开始测量时请勿触动测试夹具，以免反击电动势伤人。

5.5测试结束，等待充分放电后方可拆卸测试夹具，拆卸时不要触任何金属部位。

5.6测量初始，仪器显示数值跳动或短时显示“超量程”时，是由于对被测设备充电不充分造成，等待充电完成后读取稳定显示数值。

六.仪器附件清单:

- 测试线                             一附

- 使用说明书                         一份

- AC220V电源连接线                   一根

- AC250V-2A保险管                    两只

七．售后服务：

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。