全自动绝缘油介电强度测试仪

- 概述

本仪器以单片微计算机为核心，实现了测试全部自动化，汉字液晶显示，结果打印输出，可一次测试1-3杯油样，在0~80kV范围内进行油循环耐压试验。适用标准：GB/T507及DL429.

二、主要技术指标

电源电压：AC220V	±10%

电源频率：50Hz±1Hz

消耗功率：≤200W

测量范围：0~60 kV；80kV（可选）

试验杯数：1-3杯（可选）

升压速度：2.0kV/s或3.0kV/s（可选）

电极间距：2.5mm

外形尺寸：600×420×390(mm)

重    量：	40kg

三、使用条件

环境温度：  0~+40℃

相对湿度：	≤85%（不结露）

四、面板说明

- 显示器----------显示菜单，及测试结果。打印机---------

- 杯位指示灯----灯亮表示该杯位为当前可打压杯位。

- 升压速度开关---选择升压速度。

- 键-----------功能键。

- 选择键	---------功能键。

- 确认键---------功能键。

左侧示意图

- 打印机------------打印测试结果

- 电源开关---------整机电源的开启和关闭与电源插座在一起

- 接地端子---------连接地线使用

五、操作方法

1）测试前的准备：

- 本仪器在使用前应首先将接地端子与地线连接牢固，要特别注意不能虚接。

- 试验用油的提取、安放及油杯的清洗，应符合有关标准的要求。用随机标准规调整好油杯内电极距离，倒入待测油样。按编号顺序放入油杯箱，盖好箱盖。

- 上述各项确认无误后，接好电源线，准备进行测试。

- 将控制面板上升压速度开关按至试验要求位置。

- 开启电源开关，计算机进行自检，两秒钟后自动切换至测试主程序，液晶显示如图1，此时按”设置”进行打压设定；

设置        显示

开始        打印

‘

图1

若1号杯打压，按“确认”键，显示器将显示如图2

杯位

其他参数

退出

图2

选择杯位选项，按“确认”键，显示器将显示如图3

请选择杯位

1√        2×

3×

图3

√表示确认打压；若1号杯不打再压按选择键从2、3循环到1后再按 “▼”键，显示器将显示：“×”,×表示取消打压。

依次类推直到仪器所有杯完成设定后，退出此选项设置其他参数；显示器将显示如图3

击穿间隔   5分钟

静置时间   15分钟

保持电压   60kV

图3

设置完毕后退出后显示器将显示如图4

设置        显示

开始        打印

图4

若开始试验，选择“开始”按“确认”键，系统将按设定自动工作。

首先完成10或15分钟静置，然后依次对所选油杯进行打压，每击穿一次后，立即进行电磁搅拌，直到第一轮回试验完成。此时，电脑会判断从第一次击穿到现在是否已够5分钟静置，若不足5分钟，则等待5分钟，若已到5分钟，则开始进行下一轮回试验 ，共进行6次轮回试验。如果某一油杯升压到60KV或所设定的数值左右，油未被击穿，仪器将在这一电压保持1分钟施压，如仍未被击穿，此油合格不再进行试验，测试结束。

当设定的所有油杯全部实验完成后，可以选择“显示”将显示菜单如图5

X号杯  平均值XX。X

1 XX。X   2 XX。X

3 XX。X   4 XX。X

5 XX。X   6 XX。X

图5

此时，按“确认”键，显示器可回到主菜单下。

在菜单下，选择“打印”并按确认键，打印机将本次所有实验结果打印然后自动返回菜单。如需几份打印结果，可再重复选择“打印”并按确认键，打印机可继续打印。

六、安全注意实事项

- 使用或搬运，防止剧烈震动。

- 仪器在使用前首先将接地端子与地线连接牢固。

- 电源接通后，严禁操作人员或其他人员触及油杯箱外壳。

- 本仪器在使用过程中如发现异常应立即切断电源。

七、维护与保养

- 避免将本仪器暴露于雨水或潮湿的环境中。

- 油杯和电极需保持洁净，在停用期间，应盛以新变压器油保护，经常检查电极间距离有无变化，电极头与电极杆丝扣是否松动，如有松动应及时旋紧。

- 本仪器油杯箱内高压电磁开关是充油绝缘型的，应定期打开丝堵观察油面，如油面距顶部丝堵间距离超过15mm应补充符合GB2536的25号变压器油。

- 更换打印机色带：色带盒在打印机出厂时已经装好，但经过一段时间使用后，需要更换色带，步骤如下：（热敏打印机无此步骤）

  - 取下打印机的前盖板。

  - 从打印机头上轻轻取下旧色带盒。注意：请先抬起色带盒的左端，然后再抬起色带盒的右端，取下色带盒步骤如下：

更换打印色带：用手指夹住打印机的两侧活动舌头，将整个打印机从仪器顶板上轻轻取出。注意：在取下打印机之前，一定要确认已关断仪器电源。用手指夹住盖板下另两个舌头，翻开盖板。从打印机头上轻轻取下旧色带盒，注意：请先抬起色带盒的左端，然后再抬起色带盒的右端，取下色带。将新色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮轴上，左端稍微抬起，不要放下。这时如发现色带盒右端未落到底，请用手指按住色带盒上的旋钮，顺时针方向稍微转动一下，直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端。请检查色带是否拉直，或色带还露在色带盒的外面，可再旋动色带盒上的旋钮，直到把色带拉入色带盒内并拉直为止。当没有纸在机头里时，更换色带更加容易。最后装上打印机的前盖板或推上上盖。

更换打印纸；用手指夹住打印机的两侧活动舌头，将整个打印机从仪器顶板上轻轻取出。注意：在取下打印机这前，一定要确认已关断仪器电源。从打印机上取下纸卷轴，如果打印机上已有纸卷，可跳过这一步。将新纸卷套在纸卷轴上，并将纸卷轴用力按入打印机的导槽内。一定要确认纸卷轴已安装牢固，不会掉出。将纸端剪成三角形，接通仪器电源，按下换纸开关，按SEL（左）键，使SEL指示灯灭，然后再按LF（右）键，使机头转动。这时用手将纸头送入机头下面纸口处，纸便会徐徐进入机头，直到从机头正前方露出为止，露出应有一定长度。再按一下LF或SEL键，或关上电源。盖好打印机前盖板，将打印机的头从前盖板的出纸口中穿出。将整个打印机装回到仪器的面板上。

注意：一定要将换纸开关置于在线位置。

八、定购及服务

订购时请标明：

- 仪器规格型号

- 电极形状：球型、平板型

本产品自购买之日起壹年内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常的情况或故障，请及时与公司联系以便为您安排最便捷的方案。

九、随机附件

（1） 包装箱                     1个

（2） 电源线                     1条

（3） 油杯                       3只

（4） 搅拌浆                     3只

（5） 镊子                       1 把

（6） 标准规                     1个

（7） 保险管 （5A）              2个（仪器插座保险仓内）

（8） 使用说明书                 1本