HLY-II型

回路电阻测试仪

使

用

说

明

书

武汉博宇电力设备有限公司

目  录

- 概述……………………………………………………2

- 技术指标………………………………………………3

- 工作原理………………………………………………3

- 仪器面板说明…………………………………………3

- 操作程序………………………………………………4

- 随机附件………………………………………………5

- 质保证书………………………………………………5

附件一  高压断路器导电回路电阻有关知识

附件二  断路器导电回路电阻标准参考值

一、概述

目前，电力系统中普遍彩常规的QJ44型双臂直流电桥测量高压断路器的接触电阻，而这类电桥的测试电流仅为毫安级，在测量高压开头导电回路接触电阻时，由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响，测量值偏大若干倍，掩盖了真实的接触电阻值。例如，1993年2月8日，河北邯郸电业局，在220KV变电站测试220KV开关接触电阻时，先使用了QJ44型双臂电桥测量，其中相接触电阻为1370μΩ,而国家标准规定不大于800μΩ,用电容器对其充放电,数值忽大忽小,无法判断,经使用100A直流电阻测试仪,测试结果为450μΩ.用该仪器测量时,由于大电流将触头的油膜及氧化层烧掉而反映出真实的结果。因此电力部标准SD301-88《交流500KV电器设备交接和预防性试验规程》和新版《电器设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流做出不小于直流100A的规定，以保证准确度。

HLY-II型回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作，它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备，其测试电流采用国家标准GB736推荐的100A直流，可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻，并用数字显示。该仪器测量准确、性能稳定，适合电力、供电部门现声高压开关试验维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

二、技术指标

- 测量范围:1~1999μΩ,分辨率:1μΩ

- 测量电流:0~100A可调

- 测量精度:电流1.0级,电阻1.0级

- 显示方式:三位半LED数字显示

- 工作方式:连续

- 电源:AC220V

- 体积:300mm×250mm×162mm

- 重量:5Kg

三、工作原理

采用交一直一交逆变技术，采用脉宽调制方法，自动调节电流，也可手动调节并使之达到恒流100A。

四、仪器面板说明

1	11

2 	10

3

9

4

5

6   7     8

1——C极（红色、电流输出端）

2——P极（红色、测量输入端）

3——P极（黑色、测量输入端）

4——C极（黑色、电流输出端）

5——接地柱

6——电源插座（含保险）

7——电源开关

8——测量开关

9——电流微调

10——电流显示（A）

11——电阻显示（uΩ）

正确接线示意图：

C    P               P     C

黑色	黑色		红色	红色

100A	100A

Rx

图 1

五、操作程序

- 按图1所示接法连线。

- 检查确认无误后，接通电源开关，测量线夹一定要放在电流钳内侧，否则测量结果不真实，电流表、电压表显示为0。（允许最后一位跳动）。

- 按下测量开关后，手动顺时针调节“电流微调”旋钮，使电流从10A左右升到100A并保持稳定，（若电流值有偏差，可适当调整至100A），此时电阻表显示值即为所测电阻值（若显示1，即表示所测回路电阻值超量程）。如果测量电流不是100A，例如为I0，电阻表读数显示为U0，则实际电阻值为R=100U0/I0（uΩ）。

- 如果按正确接线方法使用，而测量电流达不到100A，或者为零，则应检查所使用大电流线是否截面过小，或者所接回路是否接通。

- 测量结束后，把“电流微调”旋钮逆时针方向调到最小，然后断开电源开关。

六、随机附件

- 保险二个

- 220V电源线一根

- 测量线一对

- 说明书一份

- 包装箱一个

- 合格证一份

七、质保证书

武汉博宇电力设备有限公司生产的所有仪器设备实行两年保修，终身维护。在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换;用户附带的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由下列情况造成的损失，将酌情收取修理费用：

- 由于疏忽大意，不按操作规程操作，而导致设备的损坏。

- 不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。

- 由于运输或其它搬运过程中，处理不当而引起的损坏。

附件一  高压断路器导电回路电阻有关知识

- 什么叫接触电阻？

——接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

- 断路器接触电阻由哪几个部分组成？

——由动、静触头触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。

- 断路器接触电阻不合格的原因？

——开断较大短路电流时触头烧坏。

——因机构调整不佳固定不牢，致使行程变化，当超行程严重不合格时，引起接触压力或接触面积的变化。

——断路器调试安装完后，长期未投入运行，使动、静触头表面氧化，接触表面电阻增大。

——长期运行使弹簧变形，使接触压力下降。

——机械部分长期操作后引起的机械磨损。

——对少油断路器还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应，浸蚀触头表面。或油中漂浮杂质、动静触头之间因开断短路电流后，残留的微粒碳质、金属粉末等，使接触电阻增大。

- 影响接触电阻的因素？

——材料的性质：电阻率、硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率。

——接触形式：点接触、线接触、面接触

——接触面的状况：当接触面形成氧化膜时（银例外），氧化膜比金属本身的电阻要大得多。

——接触压力。

——接触表面的粗糙度。

附件二 断路器导电回路电阻标准参考值

电器设备预防性试验规程

| 型号 | 每相回路电阻（uΩ） | 型号 | 每相回路电阻（uΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| SN1-10 | ＜95 | DW1-60G | 200 |
| SN2-10G | 75 | SW1-110 | 700 |
| SN4-10 | 50~60 | SW2-1101 | 180 |
| SN4-20 | 50~60 | SW3-110 | 160 |
| SN4-10G | 20 | SW4-110 | 300 |
| SN4-20G | 20 | SW6-110 | 180~200 |
| SN5-10 | 100 | SW2-220 | 400 |
| SN6-10 | 80 | SW4-220 | 600 |
| SN10-35 | ＜75 | SW6-220 | ＜400 |
| DW1-35 | 550 | SW7-220 | ＜190 |
| DW1-60 | 500 | KW1-220 | 400 |
| DW3-110 | 1100~1300 | KW2-220 | 170 |
| DW2-110 | 800 | KW3-220 | 110 |
| KW1-110 | 150 | KW4-220 | 130 |
| KW4-110 | 60 | DW3-220 | 1200 |
| DW3-110G | 1600~1800 | SW6-330 | ≤600 |

服务热线：027-87426066